
                           
管段式流量计
安 装 使 用 说 明 书
一说明 二产品概述 三测量原理及特点 四表计安装 五按键说明 六性能参数 七关于售后

一、说明：

    本说明书仅适用于大口径管段式超声波冷热量表（≤DN40）。     

	型

号
	公称口径
	最大流量
	常用流量
	最小流量

	
	DN（mm）
	Qs(m³/h)
	Qp(m³/h)
	Qi(m³/h)

	
	50
	15
	8
	1.2

	
	65
	21
	12
	2

	
	80
	38
	20
	3.2

	
	100
	58
	32
	5

	
	125
	90
	50
	8

	
	150
	144
	80
	12

	
	200
	225
	125
	16

	
	250
	360
	200
	20

	
	300
	540
	300
	24


二、产品概述：

超声波流量计为智能型流量计量装置，实现对流量的精确计量。该产品具有外型美观、安装方便、计量准确、运行稳定等特点。
三、测量原理及特点：

1、原理组成

超声波流量计用于计量均质液体流过的瞬时流量、累计流量，产品主要由流量传感器（测量经管道的液体的体积）和计算部分（计算出液体的瞬时流量、累积流量）组成。

设计及功能特点

◆换能器：作为超声波流量计中的主要信号发生部件，采用进口压电陶瓷片，性能稳定、一致性好，保证超声波流量计实现高精度计量。                                                                           

◆自我诊断功能：超声波流量计在稳定运行过程中，若出现通讯不正常、电量不足或人为破坏时，系统会显示相对应的代码，系统自动将数据保存下来，等待故障排除后恢复。

◆外型美观，可四个方向任意悬挂，方便读数，操作简单。

◆安装方便，具有防尘、防潮、防水、防拆卸及人为破坏等功能。

四、表计安装：
 总体安装示意图如下：

[image: image1.png]



1、安装注意事项：
◆安装前应彻底清洗管道系统，清除支管内的麻丝、沙石等杂物，以免造成表计故障。

◆表计可水平或垂直安装，为了便于超标显示窗口可根据安装情况调整位置，水流方向应与表计上的箭头标示相一致。

◆前后管道直径要与表计口径相符，表前应留10D，表后应留5D的支管段（D为表计的口径）。

◆流量计两端应设置污物过滤器、关闭阀，以便于滤除污物和维修、更换。

2、安装方式：

◆水平管段安装方式：当表计水平安装时积分仪的方向朝上，如果积分仪方向朝着侧面时两个换能器不在一个水平面上，在高处的那个换能器处可能会聚集空气造成不计量，如下图所示：

[image: image2.png]¢

KFRE %ﬁﬁﬁWﬁ

*1*“%ﬁﬁi




◆垂直管段安装方式：表计垂直安装是一定要安装在水流向上的直管道上，因为水流朝下的管道内水无法满管，此时也会影响表计计量不准甚至造成不计量，如下图所示：
[image: image3.png]



◆“U”型管段安装方式：当表计安装在U型管道处时需要将表计安装在最低处，管道高处会有气泡，造成不计量，如下图：

[image: image4.png]=




五、性能参数
	载体
	水/均质液体

	压力损失
	小于0.015Mpa

	公称压力
	1.6Mpa

	按键方式
	按键/磁感/自跳转

	环境等级
	A类

	防护等级
	IP65

	供电类型
	3.6V锂电池，使用寿命2年以上

	安装方式
	水平或垂直

	
	


六、关于售后

    我司冷流量计表头售后政策为：表计一年内保修，时间以出厂时间计算，整表未经校准不能作为贸易结算使用，维修方式由双方商议决定。

